附件：

雷山县人民医院血液净化科储药医用冰箱技术参数

1.用于提供2℃--8℃储存环境，供医疗机构储存药品、试剂等样本。

2.样式要求，立式，双门。

3.有效容积(L)：≥600L。

4.内胆材料，采用HIPS等材质，抗腐蚀。

5.箱体材料，采用优质结构钢板，经防腐喷涂工艺处理。

6.箱内设置≥2个LED照明灯，实现全域照明，箱体内部一目了然；开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制。

7.高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

8.配置≥1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，显示精度0.1℃,可调阅湿度。

9.标配门锁，可额外加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。

10.前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

11.电脑温度控制系统，内置内部温度、控制/报警温度、环境温度、湿度传感器等传感器，确保运行状态安全稳定。 
    12.箱内温度波动范围≤±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2--8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

13.具有高温、低温、开门、断电报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

14.冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。

15.USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。

16.整机配备≥1个测试孔，方便监控箱内温度。

17.可冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

18.门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

19.噪音等级：≤55dB(A)。

20.质保期3年。

21.售后服务：2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，48小时解决问题。