附件2：

雷山县人民医院四肢多普勒血流检测仪

采购内容及技术参数
（一）采购内容：四肢多普勒血流检测仪1台，配置清单如下：
1.主机1台

2.袖带4个

3.电脑1台

4.多功能推车1台

5.数据线1套

6.多普勒探头1个

7.脉搏传感器1个

8.打印机1台

9.电源适配器1套
（二）技术参数
1.▲检测项目：踝臂指数（ABI）、臂踝指数 （BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。
2.▲超声探头工作频率：8.0MHz，允差：±10%。
3.▲血流探测深度：≥15mm。
4.超声输出功率：＜50mW。
5.流速测量范围：40cm/s～200cm/s。
6.流速测量误差：最大误差不得超过±20%。
7.脉率测量范围 45bpm～200bpm。
8.脉率测量精度： ≥±2bpm。
9.脉率分辨率：≥1bpm。
10.无创血压测量量程：40mmHg ～ 300mmHg；分辨率：≤1mmHg。
11.压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。
12.数据联网功能：支持有线、WIFI、4G（选配） 等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统。
13.自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示 ABI、BAI、脉搏波形、心率、血压（收 缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。
14.支持手动测量标记检测结果。

