


附件2
技术参数要求

1.适应板型：可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤；
2▲.清洗头：≥96针洗头，8道或12道；
3▲.清洗方式：仪器具有两种洗液通道可供选择，可按照清洗12孔*8排型96孔酶标板；
    4▲.清洗模式：96孔板单板、双板或多板；
    5.清洗排数：清洗排数可以在1-8排任意设置；
    6.注液量：每孔的注液量在0μL～2000μL范围内连续可调，步进1μL；
7▲.吸液时间：可以在0s～999s内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间），步进1s；
    8.残液量：洗板后酶标板中各孔洗液的残余量≤1ul/孔；
    9.浸泡时间：内任意设置；
    10.振板时间：可在0s～900s内任意设置；
    11.程序储存能力：具有预先存储洗板程序≥50个；
    12.清洗容量：50～2000ul；
    13.清洗次数：0-99次，任意设置；
    14.冲洗次数：0-99次，任意设置；
    15.自动清洗功能：开机和关机自动对管路进行清洗维护；
    16.故障报警：具有空载报警技术，防止托盘空载加液;自动检测液面，清洗液不足和废液满溢时自动报警；
    17.主机和内置泵分开设计，减少主机震动造成的加液、洗涤等影响；
    18.洗液、废液瓶容量：≥4L。
配置清单：
1.主机1台；
2.洗液瓶≥2个；
3.去离子水瓶1个；
4.废液瓶1个；
5.备用瓶1个。
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