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技术参数要求

▲1.适用范围：用于治疗妇科宫颈类疾病（如宫颈糜烂、宫颈上皮内瘤变CIN、宫颈息肉）等；
▲2.具有宫颈射频消融、宫颈环形电切术、宫颈自动冷刀锥切等功能；
▲3.配电输出要求：交流220V±22V50Hz±1Hz;
▲4.工作频率：≥4MKHz；
5.输出功率：凝固模式15～50W,切割模式15～1000W可调，步进为1W；
6.阻抗百分比100～999%，并显示具体数值；
7.可连续累计显示治疗时间；
8.具有电路短路保护功能；
9.治疗报警：达到预定效果后自动报警并停止治疗；
10.具备手术烟雾净化功能，可通过高频手术电极集成吸风口或外接独立吸烟装置实现，烟雾过滤效率≥99%；
11.操作手柄方便拔插手术电极，拥有凝切按钮，管径≥5mm；
12.具有专用真空系统：流量≥140L/min，真空≥-700mmHg；
13.烟尘净化系统，应采用多级过滤设计，至少包含高效颗粒物过滤层（HEPA)和气体吸附层；具备过滤、除臭功能；可采用包括但不限于HEPA、活性炭、催化分解、紫外灭菌、等离子等技术路线或其组合，过滤效率≥99%；
▲14.冷刀系统：
14.1.冷刀切割范围可控制；
14.2.冷刀在人工引导下，可以完整锥切；
14.3.无热损伤；
14.4.手动控制切割，用于活检；
14.5.送检细胞组织结构完整，保留完整的上皮和足够的间质；
15.标配宫颈射频电极/刀具应覆盖主要临床应用需求，至少包括：凝固用电极（适用于宫颈糜烂、CIN等表浅病变凝固）、切割用电极（适用于宫颈息肉切除等）、锥切用电极（适用于LEEP/冷刀锥切）、针形/精细电极（适用于精准点状凝固或小型病灶处理）等类型。
配置清单：
1.主机1台
2.台车1台
3.支架1个
4.脚踏开关组件1套
5.电源线1根
6.吸烟器一台
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