


附件2
技术参数要求

[bookmark: _GoBack]一、牙科电动无油空压机
（一）技术参数：
1.设备用途：用于10 台以上牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。
2.绝对无油:整机无需油润滑，保证压缩气体绝对无油。
3.分段启动:多机头系统须具备分段延时启动功能，防止启动电流过大冲击电网。
    4.▲设备产气流量≥600L/min。
5.工作压力控制范围：0.5-0.8Mpa。
6.噪音：≤75 分贝左右。
7▲.储气罐容积≥150L，带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、单向阀等。
    8▲.电机品质：机头线圈采用100％铜线制造。
    9.洁净防腐:储气罐内部须有防腐蚀涂层，减少细菌滋生和罐体锈蚀。
10.自动排水:须配备自动排水装置，具备冷凝水自动排放功能，可兼顾手动应急操作。 
11.保护机制:具备故障电机自动保护停机、过载保护等功能。
12.电源条件：额定电压：220V±10%。
（二）配置清单 
1.空压机（压缩机机头、储气罐）1 台；
2.电源线：1 根。
二、口腔纯水器
（一）技术参数：
1.用途：医院主供水管道经接入本产品净化消毒后,与诊疗用水管道对接,实现口腔综合治疗台水路、医务人员手的清洗、医疗器械的漂洗、医用清洗机和灭菌器等设备用水的统一供应,符合国标GB5749-2006生活饮用水卫生标准，达到WS506-2016口腔器械消毒灭菌技术规范要求，满足诊疗用水卫生需求。
    2.电源：220V±10% 50Hz。
    3.源水水质：市政自来水管网水源。
4.适用水温：5-40℃。
5.环境温度：4-40℃。
6▲.净水量≥2L/min，可供应至少10台牙椅正常工作。
7▲.储水桶容积≥11G（或≥40L）。
8▲.微电脑控制，可按设定无人值守全自动运行、自动监测水质情况，由打印机实时记录。有记录，可追溯。
9.恒压供水系统，保证临床用水，储水不在空气中暴露，无污染，免维护。
10.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换等模式协调运行，保证设备正常制水。
    11.具各开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。 
（二）配置清单：
1.主机：1台 
2.管路布置（按照用户场地需求）
三、电动抽吸系统
（一）技术参数：
1.设备用途：提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接， 对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸， 并自动进行水气分离和排放 , 达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者， 防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射， 从而使治疗过程无须中断。
    2.可同时为至少10台口腔牙椅提供负压吸引。
    3.电压：AC220V±20%、频率：50Hz。
    4▲.抽吸流量：≥1500L/min；
    5▲.机组的抽吸负压：≤-15Kpa；
    6.排污系统应具有手动和自动排污。
    7▲.连续工作能力：支持100％连续工作，满足全天候诊疗需求。并且，确保有大量液体进入也不发生停机；
    8.带自动延时关机功能。
    9.控制系统具有变频和机械双重调压功能，具有恒压变频和工频两种控制方式。设置压力传感器失效按钮，具有高液位报警功能。
（二）配置清单：
1.真空泵 1台 
2.排污泵 1台 
3.变频器 1个 
四、根尖测定仪
（一）技术参数：
1▲.适用范围：用于精准定位根尖孔、确定工作长度，帮助判断根管穿孔位置、髓腔穿孔及寻找遗漏根管，提升治疗成功率并减轻术后疼痛。适用于各型牙髓炎、牙髓坏死和各型根尖周炎的牙齿长度的测量；桩冠修复前牙齿长度的测量；移植或再植牙长度的测量等。
    2▲.≥3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置。
    3▲.基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性。
    4▲.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染。
    5.可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体。
6.多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作，精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节，随时可以使用。
7.自动关闭：3 分钟未使用，自动关闭。
8.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。
9.电源：大容量可充电电池，不需要反复更换干电池。
（二）配置清单：
1.主机 1台
2.电源适配器1台
3.测量线 1根
4.锉夹 4根
5.唇挂钩 5个
6.测量仪探针 2根
7.牙髓活力探针 2根
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