


附件2
技术参数要求

一、参数要求 
▲1.血管内超声诊断仪，超声诊断导管频率≥40MHz(配套耗材需要取得医疗注册许可证并在贵州招采管理系统挂网)。
2.支持自动、手动回撤。
3.自动回撤速度≥二档可选。
4.单次自动回撤，可采集≥7000帧图像。
5.IVUS轴向分辨力≤50μm（高频导管可选≤40μm）
▲6.IVUS成像半径≥6mm。 
▲7.IVUS单次最大自动回撤距离≥150mm。 
8.IVUS图像几何位置精度:≤10%。 
9.具备使用鼠标/键盘进行输入、控制和测量功能。
10.具备中/英文操作界面。
11.处理器≥3.6GHz能力；图形处理器显卡容量≥4GB，位宽≥128 bit ，总线接口支持PCI ，输出接口至少包含HDMI、DisplayPort等。
12.内置高速机械存储硬盘≥1T。
13.配置刻录机，支持DICOM3.0等多种格式导出数据，交互方式灵活多样。
14.配备≥21.5英寸专业医用显示器，分辨率≥1920×1080（Full HD），支持横屏/竖屏调节。
    15.配置高清数字视频输出接口（HDMI、DisplayPort或DVI-D中的一种或多种），支持双屏/多屏显示扩展。
    16.图像显示：提供多种图像显示模式可选（如标准模式、增强模式、细节优化模式等），支持图像噪声抑制、管腔边界增强等后处理功能，便于血管解剖结构、病变及支架辨识。
    17.灰阶调节(亮度调节)：通过管腔明暗程度及组织明暗对比度调节，使得术者更易分辨出血液和其他的组织。
    18.管腔识别功能:自动识别管腔内膜和EEL，自动计算面积，最大直径和最小直径及斑块负荷。
[bookmark: _GoBack]19.动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调;
    20.图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式；支持横切面旋。
    21.纵切面视图显示：支持纵切面的显示/隐藏及缩放；支持基于横切面角度选择显示对应纵切面；具备长度测量及位置标记功能；支持纵切面与横切面联动浏览。。
    22.自动测量：支持管腔、外弹力膜边界自动识别及斑块负荷计算；手动测量：支持横切面面积/长度测量、纵切面长度测量，支持书签管理及多点距离测量；单帧图像支持多次测量，测量次数满足临床常规需求。
    23.数据存储、导出方式、导出格式多样；支持与院方HIS系统及PACS系统进行连接，便于数据的交互和管理。
    24.图像低噪模式：具备图像低噪模式选择，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率。
    25.系统支持随时对患者姓名、ID等信息进行编辑、删除、保存等操作。
    26.相关功能按键基本可在相关界面快速找到，方便术中快速访问/切 换/使用相关功能。
    27.快捷键功能：系统用户常用功能设置快捷键，可通过键盘按键快速启动对应功能。
二、配置清单：
1.主机1台；
2.液晶显示器1个；
3.光学驱动控制器1个；
4.超声成像接口单元1个；
5.台车模块1个；
6.鼠标及键盘各1个。
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