


附件2：
[bookmark: _GoBack]技术参数要求

一、关节镜：
1.▲可适用于肩关节（肩袖损伤）、膝关节（半月板、关节韧带、骨性关节炎）、髋关节等关节手术、检查使用；
2.蓝宝石镜面，柱状透镜，视角≥30度，直径≤4mm,长≥18cm; 需具备不失真、高透亮度以及高效率光传导的特性；
3.▲可长期重复高温、高压、低温等离子及侵泡消毒； 
4.超广角视野，镜面前端采用人工蓝宝石制成，不宜磨损；
5.镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理；
6.高流量关节镜鞘， 直径≥6.5mm,工作长≥12cm; 带传统锁扣，带≥2个开关，可旋转配合0°,30°,45°,70°和90°内镜使用；
7.▲设备要与我院现有卡尔史托斯内窥镜摄像系统（型号：TC200）匹配。
二、刨削动力系统：
1.▲适用于骨科和外科手术中对人体骨组织和软组织的钻削、磨削、刨削处理；
2.主机显示界面可显示设备状态，可通过主机进行转速设置、运行模式设置等操作；
3.具备刀头类型适配功能，主机可识别不同刀头参数，确保各类刀头安全运行；
4.可预置多种模式，可通过主机、脚踏开关、手柄按钮等多种方式进行切换；
5.刨削手柄单向转速≥8000转、往复转速最大≥5000转；
6.双动力手柄接口，可以连接两把动力手柄；
7.关机记忆上次转速功能；
8.▲能够提供各种关节需要的刨刀头；
9.刨刀转速≥ 0-5000rpm/分，磨头≥0-8000转/分；
10.功率≥65VA； 
11.▲显示屏界面清晰可读，显示内容包括设备状态、转速、运行模式等关键参数，显示屏在手术照明环境下可视性良好；
12.术中可切换手柄；
13.刨削手柄可通用于肩、膝、踝、髋关节镜手术；
14.▲刨削手柄可高温高压消毒及低温等离子灭菌；
15.大小刨刀通用一把手柄，刨刀可涵盖运动医学所有类型；
16.手柄防水等级≥IPX8；
17.▲根据手术要求可提供常规关节刀头、小关节刀头等专业刀头型号，须能够满足不同部位的手术要求，如:膝关节、肩关节、足踝、髋关节、 手肘等各种大大小小的关节手术以及多科室使用；
18.线缆长度≥3m±1m；
19.多功能脚踏开关高度防水。防水等级≥IPX8；
20.线缆长度超过≥3m； 
21.脚踏开关可实现正转、反转、往复运行模式切换及无级调速功能，操作方式可为按钮、踏板行程或多组合设计，确保术中无需脱手操作；
22.配置关节镜刨削刀头≥2个（含常规刀头类型）。
三、膝关节手术器械
1.膝关节手术器械能实现关节镜下修复等手术；
2.配备器械消毒盒；
3.以下器械均可高温高压消毒：
3.1. 5.5mm穿刺套管   1把
3.2. 5mm穿刺针   1把
3.3. 5mm×135mm抓钳(半月板)   1把 
3.4. 4mm×140mm滑膜钳(直式)   1把
3.5. 3.6mm×145mm活检钳(针定位)  1把 
3.6. 3.6mm×145mm咬断钳(重型)   1把
3.7. 5mm×135mm 直型0°蓝钳   1把
3.8. 5mm×135mm  左弯45°蓝钳   1把
3.9. 5mm×135mm  右弯45°蓝钳   1把
3.10. 3.5mm×140mm弯剪(左)   1把
3.11. 3.5mm×140mm弯剪(右)   1把
3.12. 4mm×150mm直剪(月牙)    1把
3.13. 3mm 直角探针   1把
3.14. 5mm直角探针   1把
3.15. 3mm×105mm拉刀(钩状)   1把
3.16. 3mm×105mm拉刀(反向)   1把
3.17. 3mm×105mm铲刀(直状)    1把
3.18. 3mm×105mm切刀(半月板)   1把
3.19. 3mm×105mm异形刀(玫瑰花型)   1把
3.20. 3mm×105mm异形刀(半圆状)   1把
3.21. 3mm×105mm刮匙(中空)    1把
四、肩关节手术器械
1.肩关节手术器械能实现关节镜下修复等手术；
2.配备器械消毒盒；
3.以下器械均可高温高压消毒：
3.1.推结器  1把
3.2.缝合钩（直）  1把
3.3缝合钩（左偏）  1把
3.4缝合钩（右偏）  1把
3.5交换棒  1把
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