附件2：

壁挂式医用空气消毒机、中医病床、头部折叠实木治疗床等设备相关参数要求

壁挂式医用空气消毒机
1.消毒方式：采用等离子体静电场分解击破细菌，并结合活性炭、光触媒等过滤组件进行二次杀菌过滤，可在有人环境下持续动态消毒，实现“人机共存”，不生成二次污染。（提供消毒检测报告）
2.一键式遥控器，可远程操控。
3.提供手动、自动、程序控制定时工作模式供选择；0～24小时自由选择消毒时间段,自动开机,消毒完成后自动关闭。
4.采用下进风,上出风设计,避免对人直吹。
5.具有初、中效及以上空气过滤器。
6.消毒效果：设备持续工作1小时,可使100m3房间对空气中自然菌平均的消亡率≥90%,60min空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.99%。
7.符合GB 9706.1-2020《医用电气设备通用安全要求》。
8.设备持续工作60min，对空气中铜绿假单胞菌的杀灭率为≥99.99%。
9.设备持续工作60min，对空气中黑曲霉菌的杀灭率为≥99.99%。
10.设备持续工作60min，对空气中金黄葡萄球菌的杀灭率为≥99.99%。
11.设备持续工作60min，对空气中枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率为≥99.99%。
12.设备持续工作60min，对空气中大肠杆菌的杀灭率为≥99.99%。
13.安装方式：壁挂式。
14.循环风量：≥1000m3/h。
15.噪声：≤55dB（A）。
16.工作环境中臭氧残留量：≤0.1mg/m3。
17.消毒后空气中平均菌数为：≤50cfu/m3。
18.等离子体发生器寿命：≥30000小时。
19.可对≥100m3的房间进行空气消毒处理。

中医病床
1.床体规格：≥2000mm×900mm×500mm(±10mm)。
2.床头、床尾板：采用ABS工程塑料一次成型，床尾板配床头牌。
3.床面：采用20*20mm、≥1mm厚的冷轧钢方管，通气设计，便于透气并具有防滑功能。
4.床体骨架采用≥60*30*1.2mm的成型方管焊接而成,板厚≥1.2mm，管厚≥1.2mm，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥250kg;
[bookmark: _GoBack]5.具有：防护功能，起背功能、洗头功能、阅读就餐功能、洗脚功能、移动功能、输液功能、落腿功能、抬腿功能、全翻身功能等。起背角度：0～75°；曲腿角度： 0～50°；抬腿角度： 0～25°；侧翻角度： 0～45°。
6.具有-55～0°落脚功能，适用于上身无支撑力者避免长期不活动造成腿部不适等。
7.脚轮：配置≥φ125单排制动脚轮，刹车稳定方便，防水、防尘、静音、稳定性高。
8.床垫：床垫厚度≥60mm。床垫尺寸和分段与病床相配，外套采用优质防水布，床垫内为环保高密棕棉等。
9.床头柜尺寸：≥440mm×400mm×720mm（±10mm）；材质为ABS工程塑料，柜体板厚度≥3mm。床头柜三层式结构，上部带伸缩式餐桌板1个，中间为抽屉，下部为单开门，柜内带隔板。配有隐藏式毛巾杆、挂钩。
10.床头柜、床体颜色为木纹色。
配置清单：
1.床体1套；
2.ABS床头床尾板1副；
3.静音刹车轮4个；
4.护栏1副；
5.输液架1根；
6.床垫1张；
7.优质 ABS 移动伸缩餐桌 1 个；
8.ABS床头柜1台。

头部折叠实木治疗床
1.治疗床尺寸：长、宽、高，190cmx70cmx50cm（不含床垫）；
2.床垫外罩为透气柔软米色绒布，床垫内部填充物为高密度定型海绵，海绵厚度不低于10cm，不易变形；
3.床架三角稳定加固设计，使用放心平稳牢固，床腿处三角形加固，稳定舒适；
4.床体实木材质，支撑平稳牢固，动态承重≥300 斤。床头部靠背可升降，自由调节；
5.床架采用加厚加粗实木材质，表面平整、光滑，并喷漆；
6.床腿加粗，厚度≥8cm；
7.床板采用≥1.5cm 加厚实木床板，耐腐蚀高承重；
8.床底配有置物托盘，方便存放物件；
9.床头预留标准化面部呼吸孔，适配俯卧针灸、正骨、推拿全流程诊疗；
10.具有防滑脚垫，与地面摩擦力大，四角支撑稳定；
11.标配两个床头柜，床头柜颜色为木纹色；
12.床头柜尺寸：≥440mm×400mm×720mm（±10mm）；材质为ABS工程塑料，柜体板厚度≥3mm。床头柜三层式结构，上部带伸缩式餐桌板1个，中间为抽屉，下部为单开门，柜内带隔板，配有隐藏式毛巾杆、挂钩。
配置清单：
1.治疗1张
2.床头柜2个
3.床垫1张

