


附件2
技术参数要求

▲1.适用于绝经女性及未生育女性免扩宫进行宫腔检查及治疗等。
[bookmark: _GoBack]▲2.镜体外径：≤3.0mm；
▲3.器械通道：≥5FR
4.视向角：0～70度；
5.视场角：≥55度；
6.视场中心角分辨力：≥2.3C/(°)；
7.分辨力：≥8.5lp/mm；
8.工作长度：≥280mm；
9.显色指数Ra：≥90；
10.内窥镜照度：内窥镜的照度＞15001x；
11.有效景深：3-100mm；
12.镜体自带进水通道；
▲13.宫腔内窥镜可高温高压蒸汽灭菌并且有高温高压消毒的标识，不影响使用寿命；
▲14.手术电极：配备环状、电凝、针状、球状等多形状电极；
15.镜子需适配医院浙江天松内窥镜摄像系统（型号：NT668）。
配置包含但不限于：
1.宫腔内窥镜1支
2.内窥镜消毒盒1套
3.水泵1个
4.剪刀2把
5.异物钳2把
6.活检钳2把
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