附件2

技术参数要求

- ▲1.适用于绝经女性及未生育女性免扩宫进行宫腔检查及治疗等。

- ▲2.镜体外径：≤3.0mm；

- ▲3.器械通道：≥5FR

- 4.视向角：0～70度；

- 5.视场角：≥55度；

- 6.视场中心角分辨力：≥2.3C/(°)；

- 7.分辨力：≥8.5lp/mm；

- 8.工作长度：≥280mm；

- 9.显色指数Ra：≥90；

- 10.内窥镜照度：内窥镜的照度＞15001x；

- 11.有效景深：3-100mm；

- 12.镜体自带进水通道；

- ▲13.宫腔内窥镜可高温高压蒸汽灭菌并且有高温高压消毒的标识，不影响使用寿命；

- ▲14.手术电极：配备环状、电凝、针状、球状等多形状电极；

- 15.镜子需适配医院浙江天松内窥镜摄像系统（型号：NT668）。

- 配置包含但不限于：

- 1.宫腔内窥镜1支

- 2.内窥镜消毒盒1套

- 3.水泵1个

- 4.剪刀2把

- 5.异物钳2把

- 6.活检钳2把